| Laboratorium URZĄDZENIA AUTOMATYKI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer ćwiczenia: 2 | Temat: „Przetworniki przemysłowe” |  |  |  |
| Wykonał: Karol Kozłowski Piotr Komoniewski |  | Data: 24.01.2007r | Ocena: | Prowadząca: Dr inż. M. Lower |

- Badanie ultradźwiękowego przetwornika poziomu FMU 860.

  - Konfiguracja urządzenia

| Pole | Wpis | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| V8H3 | 0 | pomiar poziomu cieczy w metrach |
| V8H0 | 0 | sygnał na wyjściu FMU860 0-20mA |
| V8H1 | 1 | wyjście prądowe 4-20mA |
| V0H4 | 80 | typ czujnika: FDU 80 |
| V8H6 | 0 | brak przełącznika granicznego |
| V8H7 | 0 | brak czujnika |
| V0H1 | 2.270 | odległość między czujnikiem a punktem 0% |
| V0H2 | 1.900 | odległość między punktem 0% a punktem 100% |
| V2H0 | 0 | linearny |
| V0H3 | 0 | ustawiony pomiar poziomu płynów ze znacznymi zmianami poziomu |
| V2H3 | 1.9 | poziom dla 0% |
| V8H0 | 0 | wyjście 0-20mA |
| V0H5 | 0 | wartość odpowiadająca 0 mA |
| V0H6 | 100 | wartość odpowiadająca 20 mA |
| V0H4 | 80 | czas integracji w sekundach |
| V3H4 | 1 | stan wyjścia przy uszkodzeniu(110%) |
| V8H6 | 0 | brak dodatkowego przełącznika granicznego |

  - Wyniki pomiarów poziomu cieczy przy opróżnianiu zbiornika.

| Poziom zmierzony miarką hm [m] | Wskazanie przetwornika hp [m] | Różnica wskazań ¦hm – hp¦ [m] | Wskazanie amperomierza [mA] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,91 | 1,912 | -0,002 | 20,1 |
| 1,855 | 1,853 | 0,002 | 19,6 |
| 1,81 | 1,814 | -0,004 | 19,3 |
| 1,755 | 1,765 | -0,010 | 18,9 |
| 1,70 | 1,705 | -0,005 | 18,4 |
| 1,64 | 1,643 | -0,003 | 17,8 |
| 1,60 | 1,606 | -0,006 | 17,5 |
| 1,54 | 1,545 | -0,005 | 16,9 |
| 1,50 | 1,507 | -0,007 | 16,6 |
| 1,46 | 1,464 | -0,004 | 16,3 |
| 1,40 | 1,406 | -0,006 | 15,9 |
| 1,36 | 1,370 | -0,010 | 15,5 |
| 1,32 | 1,321 | -0,001 | 15,1 |
| 1,29 | 1,287 | 0,003 | 14,8 |

- Badanie inteligentnego przetwornika sygnałowego PPS-01.

Schemat układu pomiarowego

  - Pomiar temperatury przy użyciu termopary

    - Parametryzacja układu pomiarowego

| 1 | Ptk. pom. | Temperatura |
| --- | --- | --- |
| 2 | Sygn. we. | J(Fe-NiA) |
| 3 | Min. we. | 0°C |
| 4 | Max. we. | 600°C |
| 5 | Sygn. wy. | 4-20mA |
| 6 | Lin | NIE/TAK |
| 7 | Temp. odn. | Komp. zewn 0°C |
| 8 | Czas filtr. | 0,0 [s] |

Robc=50Ohm

    - Pomiary

| temperatura [°C] | I [mA] |  |
| --- | --- | --- |
|  | bez linearyzacji | z linearyzacją |
| 0 | 4.00 | 4.00 |
| 20 | 4.50 | 4.53 |
| 40 | 5.00 | 5.05 |
| 60 | 5.51 | 5.59 |
| 80 | 6.00 | 6.13 |
| 100 | 6.56 | 6.68 |
| 120 | 7.08 | 7.21 |
| 140 | 7.62 | 7.75 |
| 160 | 8.16 | 8.28 |
| 180 | 8.69 | 8.82 |
| 200 | 9.23 | 9.36 |
| 220 | 9.77 | 9.89 |
| 240 | 10.31 | 10.43 |
| 260 | 10.84 | 10.97 |
| 280 | 11.38 | 11.50 |
| 300 | 11.92 | 12.04 |
| 320 | 12.46 | 12.57 |
| 340 | 12.99 | 13.11 |
| 360 | 13.53 | 13.64 |
| 380 | 14.06 | 14.17 |
| 400 | 14.60 | 14.72 |
| 420 | 15.14 | 15.25 |
| 440 | 15.66 | 15.78 |
| 460 | 16.21 | 16.31 |
| 480 | 16.74 | 16.85 |
| 500 | 17.29 | 17.39 |
| 520 | 17.83 | 17.91 |
| 540 | 18.38 | 18.45 |
| 560 | 18.92 | 18.98 |
| 580 | 19.47 | 19.52 |
| 600 | 20.00 | 20.00 |

  - Określenie maksymalnej odległości od przetwornika do następnego urządzenia

| Rezytancja [Ω] | Temperatura |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 [°C] | 300 [°C] | 590 [°C] |
| 50 | 4.00 | 11.93 | 19.80 |
| 100 | 4.00 | 11.93 | 19.79 |
| 150 | 4.00 | 11.93 | 19.78 |
| 200 | 4.00 | 11.92 | 19.78 |
| 250 | 4.00 | 11.92 | 19.78 |
| 300 | 3.99 | 11.92 | 19.77 |
| 350 | 3.99 | 11.92 | 19.77 |
| 400 | 3.99 | 11.91 | 19.76 |
| 450 | 3.99 | 11.91 | 19.72 |
| 500 | 3.99 | 11.91 | 17.89 |
| 550 | 3.99 | 11.90 | 16.54 |
| 600 | 3.99 | 11.90 | 15.37 |
| 650 | 3.99 | 11.90 | 14.36 |
| 700 | 3.99 | 11.89 | 13.47 |
| 750 | 3.99 | 11.89 | 12.68 |
| 800 | 3.98 | 11.86 | 11.98 |
| 850 | 3.98 | 11.35 | 11.36 |
| 900 | 3.98 | 10.79 | 10.80 |
| 950 | 3.98 | 10.28 | 10.29 |
| 1000 | 3.98 | 9.82 | 9.82 |

Przy rozwarciu 3.98 Ohm

Przy zwarciu wejściu 4.00 Ohm

  - Pomiar temperatury przy użyciu czujnika PT100

    - Parametryzacja układu pomiarowego

| 1 | Ptk. pom. | Temperatura |
| --- | --- | --- |
| 2 | Sygn. we. | Pt100 |
| 3 | Min. we. | 0°C |
| 4 | Max. we. | 800°C |
| 5 | Sygn. wy. | 4-20mA |
| 6 | Lin | NIE |
| 7 | Temp. odn. |  |
| 8 | Czas filtr. | 0,0 [s] |

    - Pomiary

| temperatura [°C] | I [mA] |
| --- | --- |
| 0 | 4.03 |
| 50 | 5.16 |
| 100 | 6.28 |
| 150 | 7.38 |
| 200 | 8.45 |
| 250 | 9.52 |
| 300 | 10.56 |
| 350 | 11.59 |
| 400 | 12.61 |
| 450 | 13.60 |
| 500 | 14.58 |
| 550 | 15.55 |
| 600 | 16.49 |
| 650 | 17.42 |
| 700 | 18.33 |
| 750 | 19.21 |
| 800 | 20.10 |

- Wnioski

Podczas pomiaru wysokości słupa cieczy wystąpiły niewielkie różnice pomiędzy pomiarem ręcznym a pomiarem czujnikiem ultradźwiękowym. Mogą być one spowodowane upływem cieczy jak i niedokładnością pomiaru ręcznego.

Kolejny punktem było sprawdzenie działania przetwornika rezystancja -> prąd typu PPS-01. Na wejście tego przetwornika podłączyliśmy kalibrator SP21